Облучатели-рециркуляторы бактерицидные

ОРБ-1-08-01, ОРБ-2-08-01,ОРБ-1-15-01, ОРБ-2-15-01, ОРБ-1-30-01, ОРБ-2-30-01 предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях (жилых, бытовых, производственных и общественных помещениях; в детских, учебных, спортивных учреждениях; в парикмахерских, на предприятиях торговли, общепита и предприятиях пищевой промышленности) ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм в присутствии людей, а также без них. Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Процесс обеззараживания воздуха происходит только внутри облучателя.

Технические характеристики

| Параметры | ОРБ-1-08-01 | ОРБ-2-08-01 | ОРБ-1-15-01 | ОРБ-2-15-01 | ОРБ-1-30-01 | ОРБ-2-30-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 612х150х95 | 612х180х125 | 800х150х95 | 800х230х95 | 1242х196х130 | 1242х326х130 |
| Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |  |
| Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 35 |  | 50 |  | 90 |
| Материал корпуса | Крашенная сталь |  |  |  |  |  |
| Материал крышки | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
| Степень защиты, IP | 20 |  |  |  |  |  |
| Длина волны преобладающего УФ излучения, нм | 253,7 |  |  |  |  |  |
| Мощность УФ-С излучения одной лампы, Вт | 2,4 |  | 4,9 |  | 12 |  |
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 8W FAM* | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 15W SLV/25* | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 30W 1SL/25* | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Средний срок службы лампы, ч | 9000 |  |  |  |  |  |
| Снижение светового потока при полезном сроке службы, % | 10 |  |  |  |  |  |
| Количество включений/выключений ламп в течении срока службы, не более | 4500 |  |  |  |  |  |
| Производительность вентилятора, м3/ч | 40 | 78 | 78 | 52 | 170 |  |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| Уровень шума, дБА | 41 |  |  |  |  | 50 |
| Вариант эксплуатации | Настенный, настольный, на подставке |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 8,5 | 11,0 | 16,5 |
| * - допускается замена на лампу с аналогичными характеристиками |  |  |  |  |  |  |

Объем и категория помещения, рекомендованные для эффективной работы облучателя.

| Тип облучателя | Категория помещения* | Бактерицидный эффект, % | Объем помещения (при времени обработки 1 час), м3, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРБ-1-08-01 | I | 99,9 | 10 |
|  | II | 99 | 15 |
|  | III | 95 | 20 |
|  | IV | 90 | 25 |
|  | V | 85 | 35 |
| ОРБ-2-08-01 | I | 99,9 | 20 |
|  | II | 99 | 30 |
|  | III | 95 | 40 |
|  | IV | 90 | 50 |
|  | V | 85 | 70 |
| ОРБ-1-15-01 | I | 99,9 | 20 |
|  | II | 99 | 30 |
|  | III | 95 | 45 |
|  | IV | 90 | 55 |
|  | V | 85 | 70 |
| ОРБ-2-15-01 | I | 99,9 | 40 |
|  | II | 99 | 60 |
|  | III | 95 | 90 |
|  | IV | 90 | 110 |
|  | V | 85 | 140 |
| ОРБ-1-30-01 | I | 99,9 | 45 |
|  | II | 99 | 70 |
|  | III | 95 | 100 |
|  | IV | 90 | 140 |
|  | V | 85 | 170 |
| ОРБ-2-30-01 | I | 99,9 | 90 |
|  | II | 99 | 140 |
|  | III | 95 | 200 |
|  | IV | 90 | 280 |
|  | V | 85 | 340 |
| Примечание: * категории помещений: I – операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей; II – перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно-ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха; III – палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории); IV – детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании; V – курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |  |  |  |